**Объявление №14 от 09.03.2022 г.**

**КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района" УЗ ВКО  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на «**Приобретение расходного материала для аппаратов ИВЛ "BIYOVENТ"**».**

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:  **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. ВКО,  Курчумский район, село Курчум, ул.Захарова,1А**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования медицинских изделий(краткая характеристика)** | **Характеристика** | **Ед.измерения** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма выделенная на закуп** |
| **1** | Датчик кислорода | Диапазон измерения:от 0 до 100% О2 при атм давлении , Номин срок сл датчика: не менее 500000О2 часов по объему, Выходное напряжение в окружающей среде : от 9мВ до 13 мВ , Электрический интерфейс: 3-х пиновый, Точность:должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55, Рабочая влажность от 0% до 99% относит влажности без конденсации, Рабочая температура от 0гр Сдо 50гр С, Диапазон давления от 0,6 бар до 2 бар, Температура хранения от -20гр С до 50грС, Время подогрева: не более 30 минут после замены сенсора, Долгосрочный дрейф выхода О2:Не более 1% объема кислорода в месяц, Не более 15% в течение срока службы, Установка продукта на месте использования или к устройству должно производиться компанией-поставщиком.За любое повреждение,выявленное во время установки продукта ,несет ответственность компания поставщик. | штука | 3 | 71181 | 213543 |
| **2** | Блок выдоха (клапан выдоха+датчик потока) | Блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока, Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха, Клапан выдоха требуется для контроля дыхательных фаз и положитльного давления в конце выдоха (PEEP), Датчик потока и клапан выдоха должны быть совместимы друг с другом, Длина датчика потока 78,6мм расстояние между трубками 25,6мм, Автоклавироване при 120гр С позволяет использовать блок выдоха до 10 раз при соблюдении инструкции по стерилизации, Датчик потока должен быть установлен таким образом, чтобы не было утечки в местах соединения с клапном выдоха. Клапан выдоха состоит из корпуса клапана ,клапанной крышки и мембраны. Мембрана клапана д.прилегать к крышке клапана таким образом,чтобы не было утечки, Клапанная крышка д.иметь выпускное отверстие, После установки блока выдоха,система д.успешно пройти проверку аппарата, На упаковке блока выдоха д.быть оригинальная этикетка "Biosys", Компания ,предлагающая продукт ,д иметь сертификат авторизованного дилера " Biosys",с действующим сроком. | комплект | 3 | 132729 | 398187 |
| **3** | Фильтр для вентиляиора | Задержка частиц пыли не менее 60%, Снижение воздушного потока не более 30%, Термосойкость до 100грС, .Размер фильтра /80мм\*80мм, Установка продукта на месте использования или к устройству должно производиться компанией-поставщиком.За любое повреждение,выявленное во время установки продукта ,несет ответственность компания поставщик. | штука | 3 | 2847 | 8541 |
|  |  | **Итого:** |  |  |  | **620271** |

1. Срок и условия поставки товара: Поставка товаров должны осуществляться Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора(по согласованию заказчика). Доставка товара осуществляется за счет Поставщика с 8.00 ч. до 17.00 часов, в рабочие дни по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а,.

2. Начало предоставления ценовых предложений с 14 ч. 00 мин 10.03.2022 г

3. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а, отдел бухгалтерия(госзакуп), до 11:00ч. 00 мин 18.03.2022 г

4. Место и дата вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11:30 ч. 18.03.2022 г. по следующему адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а, аптека.

5. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 8-72339-(3-10-48),8-72339-(3-19-39).

**Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным**[**главой 4**](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z124)**настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.**

Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чукуева К.Е